## Sheet1
金职伟业智能仿真婴儿2.0升级修改建议汇总
序号 | 技能点名称 | 修改建议 | 可行性分析
1 | 喂奶操作 | 1.婴儿先哭，被抱起来喂奶后姿势对停止哭泣，姿势不对哭更大声 2.婴儿喝奶时，添加吞咽的声音，也可加一点被呛到时声音 3.喂完奶后，给婴儿拍背，拍成功一次，婴儿打一个嗝（声音） 4.增加头部支撑的数据 | 1. 2. 在什么情况下添加呛到的声音，以及呛到之后是否需要做特殊处理 3. 4.
| 海姆立克 | 1.竞赛模式不用吐珠子，赛前关闭程序 2.娱乐模式正常吐珠子 3.婴儿腿需要往后张开，头往后仰的角度增加为60度 4.应该有3个循环，不能马上就成功 5.拍的力度后台要有波形图呈现，看用力是否均匀 | 1. 2. 3. 这部分的工作内容我无法评估，需要问一下张顺老师的建议。 4. 3 个循环是指什么，每个循环是什么样子的操作，以及每个循环操作时间是多长。 5. 可以做。但是目前娃娃受力采样是每秒钟采样一次，会尽快绘制一个样板图出来供作可行性分析。
2 | 更换尿布 | 1.尿布增加可识别正反的功能、尿布过紧提示 2.擦洗顺序和力度的灵敏度，男娃、女娃擦洗方式不一样 3.建议增加大便、小便的处理方式 | 1. 婴儿的 RFID 识别功能在设计之初未考虑正反识别这个情况，尿布过紧也没有考虑。是否可行还需要询问艾老师的建议。 2. 目前擦屁屁采用的是双联触摸传感器，二代婴儿设计时未考虑识别顺序与灵敏度。这个功能二代不支持，下一代需要作可行性分析 3. 这个功能二代不支持，下一代需要作可行性分析
4 | 拍嗝处理 | 1.拍成功一次打一个嗝，打嗝出现在笑声前 2.增加掩住口鼻提示，掩住婴儿口鼻姿势为错误 3.拍嗝是婴儿头是侧头靠在大人肩膀上的，婴儿头部左右两侧都要有感应 4.拍嗝需要有时间，2-3个回合 5.建议增加拍嗝正确位置，拍其他位置为不合格 | 1. 2.这部分可以尝试使用嘴部的喂奶喂食传感器进行检测，具体情况 3.这个功能二代不支持，下一代需要作可行性分析 4.拍嗝的时间是多长，每个回合的时间总计是多长 5.这个功能二代不支持，下一代需要作可行性分析
5 | 腹胀处理 | 1.增加顺时针按摩轨道算法，不能什么手法都算成功 2.联系模式可增加婴儿舒服的声音 3.结束提示音不能都用笑声 4.增加热敷温度提示，过热过冷不合格 5.名称建议修改为“腹部按摩” | 1.这个功能二代不支持，下一代需要作可行性分析 2. 3.上一代娃娃都是再见，《2.0版金职伟业智能仿真婴儿修改建议.xlsx》中说要改为笑声。目前全部是笑声，实训模式、娱乐模式的结束音是否需要区分。以及结束音可以选择笑声、哭声、嘟一声，如果单个项目没有做说明，我是按照《2.0版金职伟业智能仿真婴儿修改建议.xlsx》进行设置的。 4.这个功能二代不支持，下一代需要作可行性分析 5.控制管理平台上面可以改，但是语音固件我修改不了，是否更改需要艾老师拿主意。
6 | 测量体温 | 1.婴儿正面朝上为错误姿势，增加姿势识别 2.体温控制不准确，尽量精准，误差小于0.2度为最优 | 1. 2.恒温器的原理在我提供的文档中有说明，经过技术人员的设置之后，误差可以控制在一定范围，这个功能没有问题。